## ÚVOD
Metodický list 1 - doplněk EURACHEM-ČR 2020 Editor: Zbyněk Plzák (plzak@iic.cas.cz) Odhad nejistoty objemových operací pomocí MS EXCEL Tento doplněk je pomůckou k odhadu příspěvku objemových operací, prováděných pomocí klasického skleněného odměrného nádobí, k celkové nejistotě měření podle metodiky ISO [1]. Jeho součástí je 7 listů sestavených v tabulkovém procesoru MS EXCEL, zahrnujících kromě demonstrace výpočtu i potřebné výchozí údaje o odměrném nádobí i hodnoty koeficientů roztažnosti běžně odměřovaných kapalin a tabulku typických hodnot nejistot pro často používané operace. Uváděný postup výpočtu vychází z postupu publikovaného a podrobně popsaného v příručce [2]. Pro odhad příspěvku tolerance (kalibrace) použitého nádobí používá trojúhelníkového rozdělení. V listu Výpočet lze ve žlutých buňkách přepisovat údaje o druhu a parametrech použitého odměrného nádobí, o experimentálně zjištěné nebo odhadnuté opakovatelnosti doplňování, hodnotě roztažnosti odměřovaného média a předpokládaném kolísání teploty během využívání analytické metody. Buňky jiné barvy jsou uzamčené. Hodnoty největších dovolených chyb objemu (tj. největší dovolené odchylky od jmenovité hodnoty objemu odměrného skla) běžných druhů nádobí uvádí list Tolerance, hodnoty teplotní roztažnosti pro nevodná média pak list Roztažnost. Pro první hrubý odhad lze použít hodnotu „voda“ i pro vodné roztoky a „organika“ pro organické látky a zkopírovat předložené hodnoty v listu Výpočet do patřičné buňky. Vyplní-li se hodnoty výchozího a konečného objemu ředění V1 a V2, lze dojít až k hodnotě nejistoty příslušného ředicího poměru. Další list Příklad ilustruje postup výpočtu nejistoty koncentrace kalibračního roztoku s využitím schématu Výpočet. List Validace slouží k ověření funkčnosti softwaru na vašem počítači. Pro konkrétní výpočty je vhodné list Výpočet zkopírovat jako další list s pracovním názvem a použít obdobným způsobem jako v Příkladu. Poslední list obsahuje tabulky typických hodnot příspěvků nejistot odměřování objemů v analytických laboratořích, převzaté z odkazu [2]. U jiných zařízení k odměřování objemů, např. ručních a automatických dávkovačů, chromatografických stříkaček a pod. je nutné vycházet při odhadu nejistoty odměřovaného objemu z údajů a specifikace výrobce nebo z údajů kalibrace daného zařízení. Zpracoval Z. Plzák Znění celého Metodického listu prošlo v roce 2018 revizí. Současná verze vychází z verze z roku 2007 a nahrazuje ji. Literatura ISO/IEC Guide 98-3/Part. 3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) český překlad zaveden jako TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995). Kvalimetrie 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem-ČR, Praha 2014 (ISBN 978-80-86322-07-0). Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 3rd Edition, EURACHEM/CITAC Guide (2012).

## Příklad
Stanovení nejistoty koncentrace
kalibračního roztoku pesticidu
Zadání:
Objem, | Popis |  | Opakovatelnost doplňování | Tolerance
symbol |  |  | (směr. odchylka, ml) | ± a(ml)
V1 | pipeta 10 ml |  | 0.012 | ± 0,02
V2 | odm. baňka 100 ml |  | 0.024 | ± 0,10
Řešení:
nejistota zás. roztoku |  | u | 1.1547
|  | u/C | 0.0011547
Výpočet nejistoty zřeďovacího poměru
Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
Objem (ml) |  |  | 10
Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.017321 | 0.0003
| organika | 0.001 |  | SUM | 0.00051067
Kolísání teploty ± °C (95%) |  |  | 3 | SQRT | 0.022598
|  |  | Nejistota u(V1) | 0.022598
|  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598
Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
Objem (ml) |  |  | 100
Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.17321 | 0.03
| organika | 0.001 |  | SUM | 0.032243
Kolísání teploty ± °C (95%) |  |  | 3 | SQRT | 0.17956
|  |  | Nejistota u(V2) | 0.17956
|  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956
Ředění f = V2/V1
V1 | 10
V2 | 100
Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598 | 5.1067e-06
Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956 | 3.2243e-06
| SUM | 8.3309e-06
| SQRT | 0.0028863
| f = V2/V1 | 10
| u(f)/f | 0.0028863
Shrnutí
koncentrace kalibr. roztoku (mg/l) |  |  | 100
nejistota kalibračního roztoku uk/ck |  |  | 0.0031087
nejistota kalibračního roztoku uk (mg/l) |  |  | 0.31087
rozšířená nejistota U (mg/l) |  |  | 0.62175
Výsledek
Kalibrační roztok pesticidu v metanolu je připravován ze zásobního metanolického roztoku desetinásobným naředěním metanolem a to přenesením 10 ml podílu pipetou do 100 ml odměrné baňky. Dodavatel udává koncentraci zásobního roztoku rovnou 1000 ± 2 mg/l. Teplota v laboratoři kolísá v rozmezí 6 stupňů okolo 20 °C, koef. roztažnosti organických kapalin je přibližně 1 x 10-3 K-1 , údaje výrobce o toleranci odměrného nádobí a výsledky experimentů stanovení opakovatelnosti doplnění nádobí po značku vážením shrnuje následující tabulka. Vypočtěte koncentraci pesticidu v kalibračním roztoku a odhadněte nejistotu této koncentrace.
Abychom vypočetli nejistotu koncentrace kalibračního roztoku je nutné stanovit nejistotu koncentrace zásobního roztoku z údaje výrobce, určit nejistotu zřeďovacího poměru, který je podílem konečného V2 a počátečního V1 objemu roztoku a sloučit tyto dva zdroje nejistoty. Jako při odměřování roztoku, při ředění se uplatňují tři hlavní zdroje nejistoty: teplota, opakovatelnost operace a nejistota specifikace objemu laboratorního skla. Koncentrace zásobního roztoku C je, jak bylo uvedeno v zadání, 1000 ± 2 mg/l. Je obvyklé tento údaj považovat za charakteristiku rovnoměrného rozdělení a vydělením odmocninou 3 se tak získá hodnota standardní nejistoty. Ta se převede na relativní směrodatnou odchylku jak je následně uvedeno.
Pro výpočet nejistoty zřeďovacího poměru f = V2/V1 použijeme schéma z listu "Výpočet", které jsme si překopírovali na následující stránku tohoto listu. Jelikož se jedná o metanolické roztoky, použijeme koeficient roztažnosti "organika", použití ostatních údajů ze zadání je zřejmé ze způsobu, jakým byly vyplňovány buňky se žlutým pozadím.
Výsledná koncentrace kalibračního roztoku je dána podílem koncentrace zásobního roztoku C a zřeďovacího poměru f. Lze tedy nejistotu koncentrace kalibračního roztoku vyjádřenou ve formě relativní směrodatné odchylky vypočítat jako odmocninu ze součtu čtverců nejistoty zřeďovacího poměru a nejistoty koncentrace zásobního roztoku vyjádřených rovněž ve formě relativních směrodatných odchylek. Po převedení na kombinovanou standardní nejistotu získáme hodnotu rozšířené nejistoty vynásobením získané hodnoty koeficientem rozšíření rovnajícím se 2, jak je následně uvedeno.
Byl připraven kalibrační roztok pesticidu v metanolu o koncentraci 100 ± 0,62 mg/l. Uvedená nejistota je rozšířená nejistota dle definice ISO a byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2.

## Výpočet
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.017321 | 0.0003
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.00051067
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.022598
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.001 | 0.17321 | 0.03
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.032243
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.17956
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0022598 | 5.1067e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0017956 | 3.2243e-06
|  | SUM | 8.3309e-06
|  | SQRT | 0.0028863
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0028863
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## Tolerance
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Nedělené pipety (ČSN EN ISO 648:2009, OOP č. 0111-OOP-C030-13, tabulka 4)
Jmenovitý objem |  |  | Největší dovolená chyba objemu
(cm3)
(cm3) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
Dělené pipety (ČSN EN ISO 835:2007, OOP č. 0111-OOP-C030-13, tabulka 3)
Jmenovitý objem | Nejmenší dělení stupnice |  |  | Největší dovolená odchylka objemu
(± ml)
(ml) | (ml) |  | Třída přesnosti A a AS |  | Třída přesnosti B
0.1 | 0.01 |  |  | 0.006 |  | 0.01
0.2 | 0.01 |  |  | 0.006 |  | 0.01
0.5 | 0.01 |  |  | 0.006 |  | 0.01
1 | 0.01 |  |  | 0,007 |  | 0.01
1 | 0.1 |  |  | 0,007 |  | 0.01
2 | 0.02 |  |  | 0,010 |  | 0,02
2 | 0,10 |  |  | 0,010 |  | 0,02
5 | 0.05 |  |  | 0,030 |  | 0,05
5 | 0,10 |  |  | 0,030 |  | 0,05
10 | 0,1 |  |  | 0,05 |  | 0,1
20 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,2
25 | 0.1 |  |  | 0,1 |  | 0,2
25 | 0.2 |  |  | 0,1 |  | 0,2
Odměrné baňky úzkohrdlé (ČSN ISO 1042:1999, OOP č. 0111-OOP-C030-13, tabulka 1)
Jmenovitý objem | Vnitřní průměr hrdla |  |  | Největší dovolená chyba objemu
(ml)
(ml) | (mm) |  |  | třída A |  | třída B
1 | 7 ±1 |  |  | ±0,025 |  | ±0,050
2 | 7 ±1 |  |  | ±0,025 |  | ±0,050
5 | 7 ±1 |  |  | ±0,025 |  | ±0,050
10 | 7 ±1 |  |  | ±0,025 |  | ±0,050
20 | 9 ±1 |  |  | ±0,040 |  | ±0,080
25 | 9 ±1 |  |  | ±0,040 |  | ±0,080
50 | 11 ±1 |  |  | ±0,060 |  | ±0,120
100 | 13 ±1 |  |  | ±0,100 |  | ±0,200
200 | 15 ±1,5 |  |  | ±0,150 |  | ±0,300
250 | 15 ±1,5 |  |  | ±0,150 |  | ±0,300
500 | 19 ±2 |  |  | ±0,250 |  | ±0,500
1000 | 23 ±2 |  |  | ±0,400 |  | ±0,800
2000 | 27,5 ±1,5 |  |  | ±0,600 |  | ±1,200
5000 | 38 ±3 |  |  | ±1,200 |  | ±2,400
Odměrné baňky širokohrdlé podle (ČSN ISO 1042:1999, OOP č. 0111-OOP-C030-13, tabulka 2)
Jmenovitý objem | Vnitřní průměr hrdla |  |  | Největší dovolená chyba objemu
(ml)
(ml) | (mm) |  |  | třída A |  | třída B
1 | 9 ±1 |  |  | ±0,040 |  | ±0,080
10 | 9 ±1 |  |  | ±0,040 |  | ±0,080
20 | 11 ±1 |  |  | ±0,060 |  | ±0,120
25 | 11 ±1 |  |  | ±0,060 |  | ±0,120
50 | 13 ±1 |  |  | ±0,100 |  | ±0,200
1000 | 27,5 ±2,5 |  |  | ±0,600 |  | ±1,200
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce vysokého tvaru s výlevkou
nebo hrdlem na zátku podle ČSN EN ISO 4788 (2006)
Jmenovitý objem | Celková výška |  |  | Dělení stupnice |  | Největší dovolená chyba objemu
(± ml)
(ml) |  | (mm) |  | (ml) |  | Třída A |  | Třída B
5 |  | 115 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
10 |  | 140 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  | 170 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.5
50 |  | 200 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1
100 |  | 260 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1
250 |  | 335 |  | 2 |  | 1 |  | 2
500 |  | 390 |  | 5 |  | 2.5 |  | 5
1000 |  | 470 |  | 10 |  | 5 |  | 10
2000 |  | 570 |  | 20 |  | 10 |  | 20
Odměrné válce Část 2: Odměrné válce se nízkého tvaru s výlevkou podle ČSN EN ISO 4788 (2006)
Jmenovitý objem | Celková výška |  |  | Dělení stupnice |  | Největší dovolená chyba objemu
(ml) |  | (mm) |  | (ml) |  |  | (± ml)
5 |  | 80 |  | 0.5 |  |  | 0.2
10 |  | 100 |  | 1 |  |  | 0.3
25 |  | 125 |  | 1 |  |  | 0.5
50 |  | 150 |  | 1 nebo 2 |  |  | 1
100 |  | 170 |  | 2 |  |  | 1
250 |  | 220 |  | 5 |  |  | 2
500 |  | 255 |  | 10 |  |  | 5
1000 |  | 295 |  | 20 |  |  | 10
2000 |  | 345 |  | 50 |  |  | 20
Pro ověřování stanovených měřidel ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění, vydává Český metrologický institut Opatření obecné povahy (OOP) volně dostupná na internetové adrese https://www.cmi.cz/node/212. V nich uvádí požadované metrologické vlastnosti (viz Metodický list EURACHEM-ČR 11). Odměrným nádobím se zabývá OOP č. 0111-OOP-C030-13 z roku 2014 pro ověřování odměrných baněk, byret a pipet používaných ke kontrole objemu včetně tabelárně deklarované největší dovolené chyby objemu pro jednotlivá odměrná nádobí v závislosti na deklarované třídě přesnosti konkrétního nádobí. V uvedeném volně dostupném OOP a uvedených tzv. oznámených normách lze nalézt příslušné hodnoty největší dovolené chyby objemu jednotlivých odměrných nádobí pro vyhodnocování příspěvku nejistoty. Níže je uveden výpis hodnot pro některé z nich.

## Roztažnost
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
je teplotní součinitel objemové roztažnosti
Kapalina
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
Literatura:
1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.
Poznámka:
Pokud je třeba zpřesnit odhad vlivu tepelné roztažnosti vodných roztoků,
je možné potřebné údaje najít v běžných analytických tabulkách.
(Např. Sýkora V., Zátka V.: Příruční tabulky pro chemiky. SNTL,
Praha 1960, str. 56; Küster-Thiel: Chemicko-analytické výpočetní tabulky.
Academia, Praha 1988, str. 84).

## Validace
Instrukce jsou uvedeny v listu "Úvod" a poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Validace softwaru
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.0004
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.00021 | 0.048497 | 0.002352
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.0044187
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 4 | SQRT | 0.066473
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.066473
| Odkaz [2], příklad A1 str. 49 poskytuje |  |  | Nejistota u(V1) | 0.07
Literatura:
český překlad zaveden jako TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995).
Note on G13: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
Note on E15: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E16: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E19: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1
Validaci softwaru lze provést kontrolou jednotlivých vzorců v buňkách a provedením porovnávacího výpočtu ručně či pomocí jiného softwaru. Ověření celkové funkčnosti provedeme dosazením výchozích číselných hodnot a výpočtem příkladu uvedeného v odkazu [2] na straně 48 a 49, jak je uvedeno níže. Shoda vámi získaného výsledku s hodnotou vypočtenou níže a porovnání s publikovanou hodnotou standardní kombinované nejistoty 0,07 poskyne důkaz o správné funkci softwaru ve vašem prostředí. O uskutečnění této prověrky je třeba učinit zápis.
1. ISO/IEC Guide 98-3/Part. 3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) český překlad zaveden jako TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995). 2. Kvalimetrie 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem-ČR, Praha 2014 (ISBN 978-80-86322-07-0). Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 3rd Edition, EURACHEM/CITAC Guide (2012).

## Běžné hodnoty
Běžné hodnoty nejistot objemových operací 1
Stanoveno | Složky nejistoty | Příčina | Metoda stanovení | Typická hodnota
|  |  |  | příklad | Hodnota
objem (kapaliny) | nejistota kalibrace | omezená přesnost [accuracy] kalibrace | uvedeno ve specifikaci výrobce, převedeno na směrodatnou odchylku | 10 ml (třída A) | 0.02 / √3 = 0,01 ml (předpokládá se rovnoměrné rozdělení)
Pro skleněné nádobí objemu V třídy A podle ASTM je tato mez přibližně V0,6/200
| teplota | odchylky teploty od teploty kalibrace způsobuje rozdíl objemu při standardní teplotě | ΔTα/(2√3) poskytuje relativní směrodatnou odchylku, kde ΔT je možný teplotní rozsah a α součinitel teplotní roztažnosti kapaliny | 100 ml voda | 0,03 ml pro práci v rozmezí 3 ºC od uvedené pracovní teploty
α je přibližně
2 x 10-4 K-1 pro vodu a
1 x 10-3 K-1 pro org. kapaliny
| variabilita mezi jednotlivými odměřováními | různá | Směrodatná odchylka z opakovaných kontrolních odměřování (zjištěna vážením) | 25 ml pipeta | opakované naplnění / zvážení:
s = 0,0092 ml
Literatura:
1. Kvalimetrie 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem-ČR, Praha 2014
Příloha G. ISBN 978-80-86322-07-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 3rd Edition
EURACHEM/CITAC Guide (2012).